TEXНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппарата высоковольтного испытательного «СКАТ-М100В»

ОАО «Теплоэнерго»

| № п/п | Наименование | Технические требования, описания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | з |
| 1 | Наименование. тип | Аппарат высоковольтный испытательный "СКАТ-М100В" |
| 2 | Область применения, назначение | Для измерения напряжения пробоя трансформаторного масла и других жидких диэлектриков. |
| 3 | Наличие сертификации | да |
| 4 | Технические данные: |  |
|  | 1) Максимальное напряжение между электродами, не менее | 100 кВ (действующее, симметричное) |
|  | 2) Допустимая относительная основная погрешность измерения напряжения в диапазоне 10,0. ..100.0 кВ, не более | ±(2.5 + 0,1(¦ 100/U¦ - 1))% |
|  | 3) Ток отключения при пробое, не более | 4 мА |
|  | 4) Время отключения при пробое, не более | 100 мкс |
|  | 5) Подъем выходного испытательного напряжения | автоматический |
|  | 6) Скорость подъёма выходного испытательного напряжения | 0.5 кВ/сек; 1 кВ/сек; 2 кВ/сек; 3 кВ/сек: 5 кВ/сек |
|  | 7) Автоматическое ограничение максимального выходного испытательного напряжения на уровне | 60 кВ; 70 кВ; 80 кВ; 90 кВ; 100 кВ |
|  | 8) Количество задаваемых автоматических измерений для одной пробы диэлектрика | от 1 до 6 |
|  | 9) Программируемая задержка между измерениями | от 0 до 9 мин ■ |
|  | 10) Дисплей | жидкокристаллический с разрешением 4 строки по 20 символов |
|  | 11) Разрешение при отображении напряжения | 0.1 кВ |
|  | 12) Объем измерительной ёмкости для пробы | 400 мл |
|  | 13) Звуковая сигнализация окончания измерения пробивного напряжения | да |
|  | 14) Внешний интерфейс для подключения компьютера | U SB |
|  | 15) Степень защиты аппарата | IP53 |
|  | 16) Режим работы | круглосуточный j |

|  | 17) Электропитание аппарата | от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ±10% |
| --- | --- | --- |
|  | 18) Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более | 200 Вт |
| 5 | Общие требования: |  |
|  | 1) Исполнение | одноблочное |
|  | 2) Масса аппарата, не более | 41 кг |
|  | 3) Габаритные размеры | 470x370x315 мм |
| ' 6 | Первичная заводская поверка | Да |
| 7 | Наличие заводской документации | Паспорт и инструкция по эксплуатации, ПО |
| 8 | Рекомендуемый изготовитель | ООО «Инженерный центр России «Современные технологии», г. Волгоград, www.skat-v.com |
| 9 | Основание для поставки | Годовая заявка на 2014 г. |
| 10 | Адрес доставки | 309507. г. Старый Оскол. ул. Ватутина. 83, база ОАО «Теплоэнерго» |
| 11 | Срок поставки | Апрель 2014 |